- 功能要求：

1、*设备内置本项目软件条件中《智康重症医学临床信息平台软件》、《中医重症医学医疗质量控制系统》并绑定，设备包括但不限于摄像头、麦克风、话筒、数据采集等。

2、应用于医院住院部病区、医生会议室、ICU等场所可移动到床旁工作的智能终端。

3、配备有高性能的电脑、高清摄像头、麦克风、可持续供电系统等设备，可供医护人员书写病案，进行远程查房、会诊、示教等工作。

4、*无需软件对接开发，支持对医院信息系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、电子病历、CIS等）进行实时调阅与交互，延迟不超过100ms；同时能够以物理隔离的方式保障医院信息系统的安全。

二、参数要求：

1.同时搭载备用电池和交流电两种供电模式，断开交流电，备用电源仍可保持终端工作，不受线路限制，保证终端在移动过程中仍能不间断工作。

2.采用高性能充电电池（282WH)，符合医院低污染要求，预留容量升级空间。

3.电池性能：电池充满状态下，能连续待机时间≥4小时（25℃环境下）。

4.具备低电警报功能，当电池容量低于20%时自动鸣响蜂鸣器，当电池电量低于10%时自动关机。

5.电池有效充放电次数不少于2000个周期；电池本身具备过放电保护装置。

6.可接入医院内的his、lis、pace等院内系统，相互无冲突，可实时同步查看，保障上下级医院远程交互病人的所有信息，更加直观的了解病情、判断病情。调阅的分辨率最高支持1920*1080，保证调阅数据的清晰度。

7.采用Intel酷睿i5处理器， 全SSD硬盘，8GB内存，WIFI无线网卡，可同时搭载远程系统终端以及医院内部的所有系统（病例及影像等），实现一个终端多系统同时工作。

8.终端内置的无线和有线上网卡，支持千兆有线网络连接，无线增益高，保证网络速度；双网卡可兼容内外双网同时接入的网络方案。终端可拓展4G/5G移动网络。

9.预装21.5英寸液晶显示屏，可选配电容式触摸屏功能；分辨率1920×1080，刷新率60Hz。

10.升降臂VESA标准安装(可选双支臂)：100mm × 100mm VESA 标准。

11.采用超静音的电动升降推杆，根据身高可自行调节终端高度，保证会诊查房时汇报病史的舒适度。采用无级电动升降方式，具备无级变速、自动升降、位置记忆功能。台面升降高度可调节范围800mm-1100mm,行程300mm；台面长度518mm,宽度545mm。

12.双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面覆盖材质采用高级静音橡胶材质。宽度轮心距为长度532mm,宽度440mm。

13.在推车的任意部位对推车施加外力（大约为其中量的四分之一），推车不会发生失衡现象，通过高度≤10mm的障碍物时，推车不会发生失衡现象。同时推车采用了专业的具有锁定功能的超静音万向滑轮，可自由移动，但不会随意移动。

14.可实现移动工作，无需定点操作，适用各个场景，比如床旁、护士医生工作站等，满足查房会诊的场景需求。

15.整机无横向风扇、无散热开孔，防止交叉感染。

16.主体材质：采用了铝合金，钢材料，ABS塑料。

17.整机电源输入：AC 100V-242V  60Hz/50Hz；支持最大输出功率：180W。

18.支持防火墙过滤：信任域列表访问控制、数据加密3DES、MD5、SSL、RSA、访问控制：防止口令探测、支持账户锁定，使内外网达成真正意义上的物理隔离，保障医院内网的信息安全。

19.屏幕监控延迟低＜100ms（局域网环境下），支持键鼠控制以及音视频的同步输出，保障远程共享病人信息的灵活性、实时性与安全性。

20.采用高清自动变焦摄像头，在不同的距离皆可显示出清晰图像，保证会诊查房时能够呈现最真实及实时的图像信息，例如病人查体状态、床旁监护设备情况等信息。

21.摄像头：传感器：1/2.8英寸， 500万像素；

控制接口：RS232/RS485 / USB3.0；

视频接口：USB3.0；

变倍：1 0X光学+ 1 2X电子变倍,

水平视角：6.43°(近)~62.5°(远),

水平转动角度：-170°  ~+170°,

俯仰转动角度：-30°  ~+90°,

水平转动速度：0°~120°/s,

俯仰转动速度：0°~80°/s,

预置位：128

信噪比>50dB,

焦距：f＝4 . 7(近)~47m m(远),

最低照度：0.01 lux

白平衡：自动/手动,

聚焦：自动/手动,

光圈：自动/手动,

电子快门：自动/手动,

背光补偿：自动/手动。

视频制式：（1080P60/50/30/25;720P60/50/30/25;1024x768P30;800x600P30;1024x576P30;960x540P30;704x576P30;640x480P30;576x448P30;768x448P30;640x360P30;512x288P30;352x288P30;176x144P30）。

360度拾音，1.5米拾音半径，全频响的动人音质；

降噪不失真，保证远程语音通讯无延迟、声音清晰。

22.音响麦克风：USB免驱，即插即用支持XP/vista/win7，体积小巧方便出差旅行携带。

无需佩戴耳麦自由交谈，减少电磁危害和高声压给人耳带来的疲劳和不适。

23.安规和电磁干扰认证：EMC/EMI: FCC CFR Title 47 Part 18, EN 55011, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 11

RF: FCC Part 15C, FCC Part 15E, EN 300328, EN 301893, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 62311, AS/NZS 4268

Safety: UL (ANSI/AAMI ES60601-1), IEC 60601-1

三、用途：

与成都中医药大学附属医院联合申报2019年中央引导地方科技发展专项“基于“互联网+医疗”的中医重症紧密型分级诊疗体系的示范与推广”科研项目。参与项目的实施、应用及推广，进行远程会诊和教学。