**胸腔镜手术器械技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格** | **基本参数** | **数量** |
| 止血钳 | 弧高15mm | 1.弧高弯15mm，总长度340mm，有锁卡，杆径5mm,头端2.4mm。2.钳头对称，外表无锋棱、毛刺和裂纹。钳头开闭灵活，无卡滞。3.整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb | 1把 |
| 止血钳 | 弧高25mm | 1.弧高弯25mm，总长度340mm，有锁卡，杆径5mm，头端2.4mm。2. 钳头对称，外表无锋棱、毛刺和裂纹。钳头开闭灵活，无卡滞。3.整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb | 1把 |
| 血管阻断钳 | 340mm | 1. 总长度340mm。

2. 钳头硬度：200HV0.2～400HV0.2。3. 粗糙度：头部Ra≤0.8um。3.整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb | 2把 |
| 止血钳 | 直角 | 1.总长度340mm。2.钳头硬度：300HV0.2~600HV0.2。3.粗糙度：头部Ra≦0.8um 。 4.夹持力：≥15N。5.整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb | 2把 |
| 肺叶钳（卵圆钳） | 有齿8mm | 1.总长度340mm。2.钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2。3.粗糙度头部Ra≤0.8um。4.夹持力：≥15N。5.整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb | 1把 |
| 肺叶钳（卵圆钳） | 有齿10mm | 1.总长度340mm。2.钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2。3.粗糙度:头部Ra≤0.8um。4.夹持力：≥15N。5.整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb | 1把 |
| 手术剪 | 340mm | 1. 总长度340mm。
2. 剪刀头部硬度300HV0.2~600HV0.2
3. 粗糙度：头部Ra≤0.8um
4. 剪刀刃口锋利，能剪切8层21支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。
5. 整体材质：05Cr17Ni4Cu4Nb
 | 1把 |