一次性子宫颈扩张器购置质量要求

一、材质：医用高分子材料，为聚乙烯醇缩甲醛等制成

二、参数：

1、宫腔镜手术等扩张子宫颈管；用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。供临床妇产科宫腔诊查前的子宫颈扩张用。

2、吸水倍率应不小于自身重量的5倍。产品吸水膨胀后应能承受15N的静拉力，持续15s；且当长度压缩达30%时，压缩应力≥3.0kpa。当长度压缩达50%,压缩应力≥7.0kap

3、 拖拽产品至产品断裂，断裂伸长率不应该小于200%,拉伸强度应不小于250Kpa

4、无菌，一次性使用。