**1、手摇式二折病床（单摇无轮）**

配置：床头尾板、不锈钢弯管护栏、分离杂物架、引流钩、床头柜、床垫、餐板。

(1)规格：2160×950(包括护栏)×500(不包括床头高度)±10mm。

(2)升降功能：背部升降：升降角度0～85°,±2°。

(3)床面板:采用优质冷轧板材,板厚≥1.0mm。

(4)床板连接头：采用钢制圆形铰链，圆形铰链厚度≥3mm。

(5)床身主要部件：

①床框采用≥30mm×60mm×1.2mm 优质碳钢矩管整体焊接成型；

②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。

(6)护栏 ：不锈钢打弯弯管护栏，主管采用直径≥30mmD 型铝合金管，立管使用直径≥19mm 不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式。

(7)床头床尾板

①高强度工程塑料；

②采用插式结构。

(8)防撞包角：包角采用ABS工程塑料，输液杆插在包角上方形插孔。

（9）床架加工：整体床架材质具有耐腐蚀、耐褪色等特性。

(10)传动装置

① 摇把采用ABS 工程塑料，具备防撞结构设计，可0°～180°三档拆叠；

② 摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；

③ 手摇床丝杆有双向过盈保护装置；

（11)杂物架：采用碳钢材质。

（12)引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。

（13)床上餐桌板： ABS 工程塑料，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，餐板在不用时置于床尾板下方隐藏式餐板槽内。

（14)床垫：床垫厚度≥70mm，底层为≥30mm 椰丝成型垫， 面层≥40mm 高弹性海绵，有透气孔，外套采用优质防水布料。

（15)床头柜 规格：460×440×750mm±10mm 采用ABS高级工程塑料，表面易清洗、擦拭，；配抽屉、单拉门，柜内放隔板，可放置水瓶；两侧配不锈钢伸缩式毛巾架、污物袋挂勾。

**2、手摇式三折病床（双摇带轮）**

配置：床头尾板、不锈钢弯管护栏、分离杂物架、引流钩、5寸双面轮、床头柜、床垫、餐桌板。

(1)规格：2160×950(包括护栏)×500mm(不包括床头高度)±10mm

(2)升降功能：

① 背部升降：升降角度0～85°,±5°;

②腿部升降：升降角度0～45°,±5°。

（3）床面板：采用优质冷轧板材。

（4）床板连接头：采用钢制圆形铰链，圆形铰链厚度≥3mm。

(5)床身主要部件：

①床框采用≥30mm×60mm×1.2mm 优质碳钢矩管整体焊接成型；

②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。

(6)护栏 ：不锈钢打弯弯管护栏，主管采用直径≥30mmD 型铝合金管，立管使用直径≥19mm 不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式。

(7)床头床尾板

①高强度工程塑料；

②采用插式结构。

(8)防撞包角：包角采用ABS工程塑料，输液杆插在包角上

方形插孔。

(9)脚轮

① 采用5寸高性能静音万向轮；

②采用4轮独立刹车系统。

（10）床架加工：整体床架材质具有耐腐蚀、耐褪色等特性。

（11）传动装置

① 摇把采用ABS 工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档拆叠；

② 摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；

③ 手摇床丝杆有双向过盈保护装置。

（12）杂物架：采用碳钢材质。

（13)引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。

（14)床上餐桌板：ABS工程塑料，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，餐板在不用时置于床尾板下方隐藏式餐板槽内。

（15)床垫：床垫厚度≥70mm，底层为≥30mm 椰丝成型垫， 面层≥40mm 高弹性海绵，有透气孔，外套采用优质防水布料。

（16)床头柜 规格：460×440×750mm±10mm 采 用ABS高级工程塑料，表面易清洗、擦拭，；配抽屉、单拉门，柜内放隔板，可放置水瓶；两侧配不锈钢伸缩式毛巾架、污物袋挂勾。

**备注：**所有床单元（病床、床头柜、床垫、床上餐桌板）均享受整体售后服务，质保期为3年。