内镜用二氧化碳送气装置技术参数

1.适用气体	医用高纯二氧化碳气体:（CO2）

2.输入CO2气体额定压强:344kPa

3.工作压力范围：100kPa-600kPa

4.输入压力监测功能

- 输入额定压力：344 kPa

- 工作压力范围：100 kPa～600 kPa

- 装置具有输入压力监测功能。当输入压力小于100 kPa±5 kPa或大于620 kPa±30 kPa时，装置发出声光提示，并切断气路。

5.输出压力监测功能

- 装置具有输出压力监测功能，能实时测量并显示装置气体输出接口处的压力，精度为±5 kPa。

- 当流量低于设定值的50％时且输出管路终端的压力超过45 kPa（允许有±5 kPa的偏差）时，自动调低输出直至中断。

6.输出流量功能

装置具有输出流量档位选择功能，即高流量档和低流量档。装置能实时测量并显示气体流量（0℃，101.325 kPa标准状态下）。各档位在稳态下的流量参数如下：

- 输出流量高流量档（Flow High）：2.0 L/min±0.3 L/min。

- 输出流量低流量档（Flow Low）：1.0 L/min±0.2 L/min。

- 开机默认选中“低流量”档。

7.输出定时功能

装置具有输出定时档位选择功能，即定时短（Short）、定时长（Long）两个档位，当未选择定时档位时，定时功能被禁止。

- 定时短（Short）：15 min，精度为±10 s。

- 定时长（Long）：30 min，精度为±10 s。

- 开机默认选中“定时短”档位。若定时功能启用（选中“定时短”或“定时长”），则装置将在气体输出时进行倒计时，时间到时能自动关闭气体输出并发出声光提示。

8.输出气体加热

- 装置输出二氧化碳气体温度范围：35℃±2℃。